资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心医院DR维保服务

采购前市场调研公告
根据医院业务工作需要，现以公开方式对该项目进行市场信息征集。请符合我院需求，具备合格资质和服务能力的供应商按以下要求提交相关资料。本公告仅为该项目采购前的市场调研，并非正式采购行为。
一、项目情况
1、项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心DR维保服务采购前市场调研
2、项目内容：详见调研文件

3、服务期限：3年
二、资格要求
1、应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件；
2、未被"信用中国"( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、报名时间及方式
1、报名时间：截止到2025年12月31日17:00（节假日除外）；
2、将网络报名表发送至zyfycgzx@163.com视为报名成功。

四、供应商须递交的资料
1、《营业执照》，法人及授权代表身份证复印件；
2、报价单；
3、服务方案及售后服务方案；

4. 相关业绩

5、相关承诺函等
以上资料胶装成册，编制目录，每页需加盖公司鲜章，正本1份，副本1份，密封包装。副本可用正本复印件。
五、调研安排
1、文件递交：截止到12月31日17:00（节假日除外），邮寄或现场递交（地址：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼425室招标采购科）
2、调研时间：根据情况电话通知
3、调研地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼
4、联系方式：
医学装备科：028-23022368
招标采购科：028-27199393
采购需求：
	服务科室：放射科            

	项目名称：DR维保服务

	服务要求：DR型号（DigiEye 280T）（2台）

	1.提供技术保服务：在设备出现故障的情况下，提供无限次上门检测、制定维修方案、免费提供并更换必要的零配件（单价在一千元以内的），排除故障后达到临床使用技术标准。可提供远程诊断服务。

2.提供技术支持：为保障设备的长期稳定正常运行，提供必要的技术和管理支持，定期对设备提供保养和维护服务，调校等技术服务，配合放射检定等工作。同时提供系统软件同版本免费优化升级服务。（保养内容包涵但不限于以下内容：

（1）定期对设备进行校正：高压校正，球管校正，平板校正以保障图像质量的稳定性；

（2）定期对设备内部进行除尘处理，高压发生器内部，控制台主机内部除尘处理等保障设备运行稳定；

（3）胸片架钢丝维护，床旁立柱主钢丝维护；

（4）片盒维护、线缆维护等；

（5）软件维护，软件审计，清理缓存；）

3.为确保零配件和备品供应的及时性，供应商须建立适用维保设备零配件仓库。

4.供应商需保证提供的配件为原厂同型号、同版本配件，最大性能匹配原机。

5.供应商需提供的配件为医疗器械时，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，所提供的相关产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》，并向采购人提供供应商的医疗器械经营许可证或备案凭证、生产厂家的医疗器械生产许可证及产品注册证（或第一类医疗器械备案凭证）

6.供应商需指派专人负责与采购人联系维保服务事宜。

7.响应时效：7*24小时全天候响应，24小时接受电话支持，报修后将在半小时内响应，8小时内到达现场排除故障或提供解决方案，保证整机开机率全年达到95%，即每年停机时间不超过18天，对于开机率低于95%的，每多停机一天（或全停机时间超过24小时），则顺延五天保修时间。开机率≤90%时，除顺延五天保修时间外并扣除维保费人民币 1000元/天。

8.维修周期承诺：按故障级别，小修次日完成，大修5-7日完成。故障修复后达到使用标准，由设备使用科室确认效果。

9.供应商派遣维修工程师需接受过原厂维修培训，若非具备原厂维修培训人员对维修设备造成不良后果的由供应商全部承担。

10.重大事件（如春节和国庆节等节假日）之前，应配合医院对设备进行常规检查，出具书面检测报告。

11.每维保年度期满后把维保服务内容成册交设备使用科室和管理部门存档。


承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

             （响应供应商名称）作为参加本次采购调研活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购调研文件规定，如对采购调研文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购调研文件有异议的同时又参加采购调研活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购调研活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购调研活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日
报   名   函
资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：
经研究，我方决定参加贵院                               项目的采购调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。
1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。
2、我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物（服务）。
3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
4、我方同意遵守贵院有关采购调研的各项规定。
报名人代表姓名、职务：
报名人单位全称（公章）
报名人代表签字：
地    址：
电    话：
邮    箱：
年   月   日
法定代表人授权委托书
资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：
                       （报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）                 项目市场调研的一切事宜。
特此授权。
（附法人及授权代理人身份证复印件）
单位名称（公章）：                 
法定代表人签字：                  
授权代理人签字：                  
年    月    日

调研报价表

	项目名称
	

	报价（含税）
	      元/年

	报价合计
	       元/3年


注：所报价格包括但不限于管理费、服务费、意外伤害保险、税金等各种与本项目有关的全部费用。

法人或代表人签字 ：      

供应商名称（盖章）：

时间：

相关业绩

备注：如公司所投项目近三年的历史成交信息（至少包含项目名称、成交金额、成交单位、服务年限）等等，可提供合同复印件、成交通知书、发票复印件等等作为佐证资料。
